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1 引言

本工作手册可指导经过培训且有资格的人员完成服务器上 Waters Empower® 3 企业版或工作组软件的安装检定步骤。在 ISO9000 系列认证机构中或在 GxP 约束环境下安装软件时，请参阅本工作手册。
要求：
· 如果要检定 Empower 3 个人版（独立工作站）、Empower 3 企业版或工作组客户端，或者 LAC/E™32 模块软件系统的安装，请使用 Empower 软件 SystemsQT™。
· 本 IQ 包含在 Empower SystemsQT 软件 DVD 中。使用本 IQ 检定 Empower 3 服务器需要完整的节点许可证，该节点许可证必须附在本 IQ 末尾。
1.1 所需文档
要检定服务器上 Empower 3 企业版或工作组软件的安装，请参阅本工作手册以及其它与计算机系统组件有关的文档。
2 初始步骤
2.1 确定执行人和审查人
请填写以下表格，确定有资格执行安装检定的执行人，并确定有资格认可执行人已完成任务的审查人的身份。
如果没有第二个执行人或审查人参加，请在表格中未使用的“姓名”行输入“N/A”。
表 1 执行人和审查人身份确定

	以下执行人保证他们经过培训并有资格执行服务器上 Waters Empower 3 企业版或工作组软件的安装检定。

	执行人
	     
	     
	     

	
	姓名
	签名
	姓名缩写

	标题
	     
	     

	
	（经过培训并有资格执行检定步骤）
	日期

	以下审查人认可上述指定的执行人经过培训并有资格执行服务器上 Waters Empower 3 企业版或工作组软件的安装检定。

	审查人
	     
	     
	     

	
	姓名
	签名
	姓名缩写

	标题 
	     
	     

	
	（所有者指定的负责人）
	日期
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2.2 确认计算机组件
请填写以下表格确认与本次软件安装检定有关的计算机组件。
表 2 计算机组件确认

	服务器名称
	     

	制造商
	     

	型号
	     

	操作系统名称
	     

	服务器序列号或所有者 ID
	     

	安装开始日期
	     

	位置
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2.3 确认 Empower 3 企业版或工作组软件

请填写以下表格确认收到的 Empower 3 企业版或工作组软件组件。
提示：成功检定服务器上 Empower 3 企业版或工作组软件的安装后，如果通过电子许可证激活其它内置的 Empower 3 选项，则无需重新检定软件。此类选项将作为首次 IQ 的一部分进行检验。
请填写以下表格确认 Empower 3 企业版或工作组系统具有检定所需的文档。
在表格中，请按照如下方式确认各组件：
· 如果组件已收到，请在相应的“收到”行签署姓名缩写。
· 如果组件缺失，请在相应的“收到”行写上“缺失”。
· 如果组件不适用于该安装，则在相应的“收到”行写上“N/A”。
表 3 Empower 3 企业版或工作组软件确认

	服务器序列号或所有者 ID
	     

	Empower 3 版本号
	     

	Empower 3 Feature Release/Service Release
	     

	Empower 3 安装类型
	     
（企业版或工作组）

	
	

	
	
	收到
（是、否或 N/A）

	
	Empower 3 企业版或工作组基本软件
	     

	
	Empower 3 Toolkit 选项
	     

	
	Empower 3 GC 选项
	     

	
	Empower 3 GPC/SEC 选项
	     

	
	Empower 3 系统适应性选项
	     

	
	Empower 3 溶出度选项
	     

	
	Empower 3 方法认证管理器选项
	     

	
	Empower 3 化学结构选项
	     

	
	Empower 软件 SystemsQT
	     

	
	Empower 软件 MVM SystemsQT
	     

	
	Empower 3 SystemsQT
	     

	
	Empower 企业版数据管理器 2 (EDM) 选项
	     

	
	其它：      
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2.4 确认 Empower 3 企业版或工作组文档
请填写以下表格，确认收到安装所需的文档。
提示：根据安装的软件选项，系统有可能不需要文档列表中的所有文档。
表 4 Empower 3 文档确认
	服务器序列号或所有者 ID
	

	文档
	部件号
	修订版
	收到
（是、否或 N/A）

	Empower 3 发行说明
	715002704
	 
	     

	Empower 3 电子文档书架光盘
	667004162
	 
	     

	用户也可从 Waters 网站 http://www.waters.com 获取最新的产品文档 PDF 格式文件。
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2.5 证书信息
以下证书可以从 Waters 获得：
· 结构完整性证书（有效的设计和开发证书）– 该证书可从 Waters 的网站 (http://www.waters.com) 上获取。计算机系统所有者可以打印该证书，并将其归档在本工作手册 IQ 部分的末尾。
· 执行人培训证书副本 – 由执行本工作手册中的步骤并经过 Waters 培训的专家提供这类证书。请将其归档在本工作手册“概述”部分的末尾。
当法规部门要求提供文档和源代码以满足审计或检查要求时，Waters 将根据其保密协议的条款提交此类信息。
注：Waters 对保存证书副本和维护记录不承担任何责任。
3 安装检定步骤
3.1 Empower 3 企业版或工作组软件安装检定步骤
要安装并检定计算机上已完全安装 Empower 3 企业版或工作组软件、选项和许可证，请填写以下表格。在所安装各设备对应的行上签署您的姓名缩写。对于已安装的选项和许可证或对于不适用于当前配置的选项和许可证，请输入“N/A”。
要求：在执行软件和软件选项以及许可证的安装之前，必须未由 Waters 安装过相关的内容。
表 5 软件安装和检定

	服务器序列号或所有者 ID
	     

	步骤
	
	已完成
（是、否或 N/A）

	1. a. 如果之前在 Waters 安装了 Empower 3 企业版或工作组软件，请确认配置并在此处注明。
	
	     

	b. 如果尚未安装 Empower 3 企业版或工作组软件，则请安装 Empower 3 企业版或工作组服务器软件，并在此处注明。
	
	     

	2. 安装 Empower 3 企业版或工作组软件选项和许可证。
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请填写以下表格，确认服务器上已完全安装 Empower 3 企业版或工作组软件、选项和许可证。
表 6 服务器上 Empower 3 企业版或工作组软件的安装和检定
	服务器序列号或所有者 ID
	

	服务器信息
	
	
	

	
	项目
	说明
	

	
	处理器
	     
	

	
	RAM
	     
	

	
	磁盘存储类型
	     
	

	
	虚拟组件列表
	     
	

	
	
	     
	

	
	
	
	
	

	磁盘和分区配置信息
	
	
	

	
	驱动器盘符或安装点
	大小 (GB)
	RAID
（是/否）
	说明
	

	
	     
	     
	 
	     
	

	
	     
	     
	 
	     
	

	
	     
	     
	 
	     
	

	
	     
	     
	 
	     
	

	
	     
	     
	 
	     
	

	
	     
	     
	 
	     
	

	
	     
	     
	 
	     
	

	
	     
	     
	 
	     
	

	
	
	
	
	
	

	网络信息
	
	
	

	
	服务器名称
	     
	
	

	
	服务器角色
	     
（域控制器或成员）
	
	

	
	域名称
	     
	
	

	
	
	
	
	
	

	TCP/IP 协议信息
	
	
	

	
	输入适用的所有值。在不适用的行上填写“N/A”。
	
	
	

	
	参数
	值
	

	
	服务器的 IP 地址
	     
	

	
	子网掩码
	     
	

	
	网关
	     
	

	
	首选 DNS
	     
	

	
	备用 DNS
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表 6
服务器上 Empower 3 企业版或工作组软件的安装和检定（续）
	服务器序列号或所有者 ID
	     

	备份计划
	
	
	

	
	备份类型*
	包含数据文件 （是/否）
	备份日期和时间
	目标位置
	

	
	     
	 
	     
	     
	

	
	     
	 
	     
	     
	

	
	     
	 
	     
	     
	

	
	*备份类型：HD=热备份到驱动器，CD=冷备份到驱动器
	
	
	

	
	
	
	已完成
（是、否或 N/A）

	计划、执行并检验备份脚本。
	
	     

	与客户讨论公司的备份策略，推荐将计划的备份捕获至公司的媒体中。
	
	     

	
	
	
	
	

	Oracle 配置
	
	
	

	
	数据库版本
	     
	
	

	
	实例名称
	     
	
	

	
	网络服务名
	     
	
	

	
	
	
	
	
	

	Empower 3 企业版或工作组安装信息
	
	已完成
（是、否或 N/A）
	

	
	安装信息将记录在 Empower.log 文件中。包括一份副本用于记录安装操作。
	     
	

	
	提示：Empower.log 文件仅适用于 Windows® 服务器。在 Solaris™ 服务器中，由于未安装 Empower 组件，因此不创建该文件。
	
	

	
	
	
	
	
	

	其它测试
	
	
	
	

	
	在适用项后填写姓名缩写。在不适用的项目后填写“N/A”。
	
	

	
	提示：以下任务必须在客户端上执行。
	
	已完成
（是、否或 N/A）
	

	
	创建 Empower 测试项目。
	
	     

	
	采集样品。
	
	     

	
	执行批处理和生成报告。
	
	     

	
	打开数据文件并审查。
	
	     

	
	通过 Empower 界面备份项目。
	
	     

	
	删除之前创建的测试项目。
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3.2 打印 CHECKSUM.TXT 文件和软件检定
通过生成 CHECKSUM.TXT 文件确定已正确安装了基本软件（针对新安装）或与安装时相比未发生改变（针对重新检定），然后填写以下表格。
提示：每次运行“文件校验”实用程序时，软件都会新建带有日期戳和时间戳的 CHECKSUM.TXT 文件。
表 7 打印和比较 CHECKSUM.TXT 文件
	服务器序列号或所有者 ID
	     

	
	提示：以下任务适用于 Windows 服务器。Empower 客户端堆栈并未安装在 Solaris 服务器上，因此必须在至少一个客户端上执行这些任务。
	
	

	步骤
	
	已完成
（是、否或 N/A）

	
	3. 选择“开始”>“所有程序”> Empower >“校验文件”，在“开始”菜单的“Empower 程序组”中进行选择。
结果：系统在对文件进行校验时将显示“校验文件”窗口。
	
	     

	
	4. 打印 CHECKSUM.TXT 文件。
	
	     

	
	5. 请参阅打印输出末尾的“摘要”部分。对于新安装，确认无文件丢失或改动。
	
	     

	
	6. 在打印输出末尾“摘要”部分的“通过”或“失败”行中填入姓名缩写。
	
	     

	
	7. 要求执行人和审查人在打印输出上签署姓名并注明日期，然后将该打印输出插入本 IQ 工作手册的末尾。
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注释
     
     
     
证明
以下执行人保证表格中示出的安装是准确且完整的。
	执行人：
	
	日期： 
	


以下审查人认可表格中示出的安装是准确且完整的。
	审查人：
	     
	日期： 
	


